## 版本控制
序号 | 版本 | 更新内容 | 编辑人 | 修改日期
1 | V1.0 | 第一版 | 师占楠 | 2020-06-10
2
3
4
5
6

## 主控板
主控板CAN设置为标识符列表模式，并且开启两个16位过滤器
主控板第一个过滤器ID设置为0x70，此ID是主控板独有的过滤器ID，其他CAN终端想与其通讯，请使用此ID
第二个过滤器ID为广播ID，设置为0x80，该ID由主控板向其他终端广播时使用，其他电路板板不会向外发送带有该过滤器ID的命令
各板过滤器ID
| 头板 | 0x0a
| 左臂 | 0x11
| 右臂 | 0x21
| 肝脾板 | 0x51
| 听诊主控板 | 0x70
| 肝脾主控板 | 0x71
| 广播 | 0x80

## 眼睛板
序号 | 数据名称 | 数据字节 | 协议ID | 数据第一字节 | 数据第二字节 | 数据第三字节 | 数据第四字节 | 数据第五字节 | 数据第六字节 | 数据第七字节 | 协议范例 | 通讯方向 | 备注
1 | 瞳孔直径 | 2 | 0x11 | 左瞳孔直径（1-10mm） | 右瞳孔直径（1-10mm） | [5 empty] | 0x11 0x05 0x05 | 收 | 以1mm步进调节，0x05代表瞳孔直径为5mm
2 | 瞳孔对光反射开关 | 2 | 0x12 | 左瞳孔间接对光反射 | 右瞳孔间接对光反射 | [5 empty] | 0x12 0x01 0x01 | 收 | 0x00为对光反射消失，0x01为对光反射灵敏 0x02为对光反射迟钝
3 | 眼睑开合 | 2 | 0x31 | 左眼眼睑状态 | 右眼眼睑状态 | [5 empty] | 0x31 0x00 0x00 | 收 | 0x00 全睁 0x01 闭合 0x02 眼睑下垂 注：设定为闭合时，不眨眼睛
4 | 眨眼速度 | 2 | 0x32 | 左眼眨眼速度 | 右眼眨眼速度 | [5 empty] | 0x32 0x00 0x00 | 收 | 0x00 中 0x01 很快 0x02 快 0x03 慢
5 | 眼前节视诊 | 2 | 0x17 | 左眼显示状态 | 右眼显示状态 | [5 empty] | 0x17 0x00 0x00 | 收 | 0x00为正常，0x01为黄染 0x02为白内障，0x03为出血
头部板CAN设置为标识符列表模式，并且开启两个16位过滤器
第一个过滤器ID设置为0x0a，这个过滤器ID是眼睛板独有的过滤器ID，其他CAN终端想与眼睛板通讯，请使用此ID，左右眼共用此ID

## 四肢
序号 | 数据名称 | 数据字节 | 协议ID | 数据第一字节 | 数据第二字节 | 数据第三字节 | 数据第四字节 | 数据第五字节 | 数据第六字节 | 数据第七字节 | 协议范例 | 通讯方向 | 备注
1 | 查询压力 | 1 | 0xc1 | 查询开关 | [6 empty] | 0xc1 0x00 | 收 | 0x01 开始查询 0x00 停止查询
2 | 脉搏跳动 | 1 | 0xc2 | 肱动脉搏动 | 挠动脉搏动 | [5 empty] | 0xc2 0x00 | 收 | 0x00：搏动消失； 0x01：搏动正常；0x02：搏动增强；0x03：搏动减弱
3 | 脉搏跳动tick | 0 | 0xc3 | [7 empty] | 0xc3 | 收 | 收到一次跳一下
4 | 血压校准 | 1 | 0xc4 | 校准值 | [7 empty] | 收 | 当前用户校准的血压计显示值 单位mmHg 范围0-200
5 | 回复当前校准成功 | 1 | 0xd1 | 被校准手臂 | 校准值 | [6 empty] | 发 | 当前已校准的血压值 单位mmHg 范围0-200
6 | 压力数据 | 4 | 0xd0 | ID | 左臂/右臂 | 袖带位置 | 压力数据高8bit | 压力数据低8bit |  |  | 0xd0 0x00 0x01 0x00 0xff | 发 | 实时压力 单位mmHg（校准后的） 袖带位置：0x00：无检测； 0x01：位置正常；0x02：位置偏上；0x03：位置偏下 左臂：0x00，右臂：0x01 实时压力 在袖带检测到时 开始传输，100ms传输一次
四肢板CAN设置为标识符列表模式，并且开启两个16位过滤器
左臂过滤器ID设置为0x11，右臂为0x21
以上各过滤器ID是每块板独有的过滤器ID，其他CAN终端想与其通讯，请使用此ID
第二个过滤器ID为广播ID，设置为0x80，该ID由主控板向其他终端广播时使用，其他电路板板不会向外发送带有该过滤器ID的命令

## 肝脾板
序号 | 数据名称 | 数据字节 | 协议ID | 数据第一字节 | 数据第二字节 | 数据第三字节 | 数据第四字节 | 数据第五字节 | 数据第六字节 | 数据第七字节 | 协议范例 | 通讯方向 | 备注
1 | 查询肝脾胆压痛数据 | 1 | 0xa1 | [7 empty] | 0xa1 | 收 | 查询一次 回复一次
2 | 肝脾胆运动命令 | 2 | 0xa2 | ID | 肝肿大程度 | 肝质地选择 胆囊是否肿大 | 脾肿大程度 |  |  |  | 0xa2 0x00 0x00 0x00 | 收 | 肿大程度以1mm步进 0x03表示肿大3mm 肝质地软胆囊不肿大为0x00 肝质地硬胆囊肿大为0x01
3 | 肝脾胆压痛数据上传 | 3 | 0xb1 | 脾压痛数据 | 肝压痛数据 | 胆压痛数据 |  |  |  |  | 0xb1 0x01 0x00 0x00 0x00 | 发 | 数据范围为0到255
4 | 肝脾胆运动完成应答 | 4 | 0xb2 | ID | 调整完成 | 调整故障码 |  |  |  |  | 0xb2 0x01 0x00 0x00 | 发 | 0x01 调整完成 0x00 调整中 0x02 调整故障，需要重新调整 故障码： bit1：肝肿大电机故障 bit2：脾肿大电机故障 bit3：肝旋转电机故障
|  | 5 | 0xb3 | 线缆情况 | [8 empty] | 0x00：正常 0x01：故障